Регистрационный номер 202

Опубликовано 08.10.2008

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»

г. Великие Луки

извещает о проведении запроса котировок на поставку системы СРАР для новорождённых на 4 квартал 2008 года

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика:

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница». г.Великие Луки

182100,  Псковская  область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д.10;факс. 8-8153-7-44-84, тел. 8-81153-7-29-67;

e-mail:Vlkcgb@ellink.ru.

2. Источник финансирования: внебюджетные средства.

3. Форма котировочной заявки (см. приложение)

4. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

| № п/п | Наименование товара, описание. | Ед. изм. | #### Кол-во | Цена за ед., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Система активной СРАР-терапии |  |  |  |  |
| 1.1 | Блок СРАР для смешивания и подачи газа с графическим монитором – Sindi. Работа от батареи и внешнего источника питания. Графический дисплей. Автоматические и пользовательский установки границ тревог. Интегрированный блендер и ротаметр. Крепление на рельс. | Шт. | 1 | 205 280,00 |
| 1.2 | Мобильная стойка с 5-ю колёсами, тормозом | Шт. | 1 | 7 106,00 |
| 1.3 | Рельс для крепления на мобильную стойку (для фиксации Sindi, блендера, ротаметров, манометра) | Шт. | 1 | 4 895,00 |
| 2. Стартовый комплект системы nСРАР с принадлежностями |  |  |  |  |
| 2.1 | Набор аксессуаров для nCPAP терапии | Шт. | 2 | 7 260,00 |
|  | включая: |  | 1 |  |
|  | Генератор CPAP Medijet, одноразовый, активный. 50° адаптер. С портом небулайзера. Для новорожденных от 380 гр. Дыхательный объем nCPAP от 0 до <20 мл. Низкий уровень шума. Индивидуально стерильно упакованный. | Шт. | 1 |  |
|  | Канюля назальная, силиконовая. Размер "micro". Одноразовая. D=3,0 мм | Шт. | 1 |  |
|  | Канюля назальная, силиконовая. Размер "small". Одноразовая. D=3,5 мм | Шт. | 1 |  |
|  | Маска назальная, силиконовая. Размер "medium". Одноразовая. | Шт. | 1 |  |
|  | Шапочка для фиксации генератора CPAP, размер "medium". Одноразовая. Окружность головы 26 см. | Шт. | 1 |  |
|  | Шапочка для фиксации генератора CPAP, размер "large". Одноразовая. Окружность головы 28 см. | Шт. | 1 |  |
|  | Контур пациента (адаптер 22) для увлажнителя F&P 850 с одноразовой камерой. Одноразовый. | Шт. | 1 |  |
| 3. Стартовый комплект системы nСРАР с принадлежностями |  |  |  |  |
| 3.1 | Набор аксессуаров для nCPAP терапии | Шт. | 4 | 14 520,00 |
|  | включая: |  |  |  |
|  | Генератор CPAP Medijet, одноразовый, активный. 50° адаптер. С портом небулайзера. Для новорожденных от 380 гр. Дыхательный объем nCPAP от 0 до <20 мл. Низкий уровень шума. Индивидуально стерильно упакованный. | Шт. | 1 |  |
|  | Канюля назальная, силиконовая. Размер "micro". Одноразовая. D=3,0 мм | Шт. | 1 |  |
|  | Канюля назальная, силиконовая. Размер "small". Одноразовая. D=3,5 мм | Шт. | 1 |  |
|  | Маска назальная, силиконовая. Размер "medium". Одноразовая. | Шт. | 1 |  |
|  | Шапочка для фиксации генератора CPAP, размер "medium". Одноразовая. Окружность головы 30 см. | Шт. | 1 |  |
|  | Шапочка для фиксации генератора CPAP, размер "large". Одноразовая. Окружность головы 33 см. | Шт. | 1 |  |
|  | Контур пациента (адаптер 22) для увлажнителя F&P 850 с одноразовой камерой. Одноразовый. | Шт. | 1 |  |
| 4. Дополнительные принадлежности |  |  |  |  |
| 4.1 | Канюля назальная, силиконовая. Размер "micro". Одноразовая. 10 шт/уп | Шт. | 1 | 4 268,00 |
| 4.2 | Канюля назальная, силиконовая. Размер "small". Одноразовая. 10 шт/уп | Шт. | 2 | 8 536,00 |
| 4.3 | Комплект для соедининия Medijet с аппаратом ИВЛ (адаптер-переходник для Y-коннектора и линия мониторинга давления). Одноразовый. 10 шт/уп. | Шт. | 2 | 19 899,00 |
| 5. Увлажнитель 850 |  |  |  |  |
| 5.1 | Увлажнитель дыхательных смесей модель 850 для аппаратов ИВЛ, в комплекте с принадлежностями | Шт. | 1 | 63 960,00 |
| 5.2 | Камера увлажнителя (неонатальная), В комплект входит Абсорбционный фильтр для камеры увлажнителя (100 шт.) | Шт. | 1 | 11 570,00 |
| 5.3 | Температурный датчик - 1.45м | Шт. | 1 | 8 245,00 |
| 5.4 | Кабель гибкого нагревателя для одноразовых контуров | Шт. | 1 | 3 725,00 |
| 5.5 | Адаптер 22М/15M- 22М/15M (для взрослых контуров) | Шт. | 1 | 450,00 |
| 5.6 | Фиксатор кабеля температурного датчика 22 мм - 3 шт./уп. | Шт. | 1 | 376,00 |
| 5.7 | Крепление увлажнителя на стойку | Шт. | 1 | 1 950,00 |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  |  | 362 040,00 |

## Требования: 1. Поставщик поставляет товар своим транспортом

2. Поставляемые товары по качеству должны соответствовать ГОСТ, ТУ и сопровождаться сертификатами соответствия, качественными удостоверениями

3. Максимальная цена контракта не должна превышать цену контракта, указанную в извещении

## 5. Место доставки товара:

### Место: 182100 Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная д.10

6. Срок поставки товара:

С момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2008 года

7. В цену товара должны входить: расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта: 362 040 (Триста шестьдесят две тысячи сорок) руб. 00 коп

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Место подачи заявок: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная д. 10, МУЗ «ЦГБ» (конкурсная комиссия)

Дата начала: 09 октября 2008 года

Дата окончания: 17 октября 2008 года в 16 часов 30 минут

10. Срок и условия поставок товаров:

Оплата за поставленный товар производится в течение 30 дней со дня поставки товара покупателю платёжным поручением.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок – не менее 5 дней.

Заказчик

МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки

Главный врач										Т.А. Авдосеева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ

СИСТЕМЫ НАЗАЛЬНОГО СРАР ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ

| № п/п | Наименование параметра | Требуемые значения |
| --- | --- | --- |
| 1. Область применения |  |  |
| 1.1 | Система предназначена для использования в палатах интенсивной терапии родовспомогательных учреждений, а также для транспортировки. Диапазон применения от новорожденных с экстремально низкой массой тела при рождении до младенцев. Предназначена для респираторной поддержки у детей с РДС, дыхательной недостаточностью и отлучении от ИВЛ. | Соответствие |
| 2. Основные требования. |  |  |
| 2.1 | Система обеспечивает повышенное давление для спонтанного дыхания посредством создания положительного постоянного давления в дыхательных путях | Соответствие |
| 2.2 | Обеспечивает поддержку дыхания без необходимости эндотрахеальной интубации | Соответствие |
| 2.3 | Основной характеристикой потока в системе должна быть его вариабельность - изменение направления потока на вдох и выдох в зависимости от фазы дыхания с условием поддержания постоянного давления в дыхательных путях | Соответствие |
| 3. Основные функциональные требования. |  |  |
| 3.1 | Режим работы системы | nСРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях на основании заданной величины давления |
| 3.1 | Диапазон рабочего давления nCPAP | 1,5-12 см вод. ст. |
| 3.3 | Встроенный смеситель “Кислород и воздух” | Наличие |
| 3.4 | Диапазон установки концентрации кислорода | От 21 до 100 % |
| 3.5 | Встроенный ротаметр для установки потока дыхательной смеси | Наличие |
| 3.6 | Диапазон установки потока | 0-16 л/мин. |
| 3.7 | Встроенный электронный манометр для мониторирования давления nCPAP | Наличие |
| 3.8 | Диапазон мониторирования | 0-10 см вдо. ст. |
| 3.9 | Точка измерения давления | Резервуар объёма генератора nСРАР |
| 3.10 | Монохромный LCD-дисплей с подсветкой для отображения мониторируемых параметров и интерфейса пользователя | Наличие |
| 3.11 | диагональ, не менее | 11,3 см |
| 3.12 | разрешение, не менее | 240х128 пикселей |
|  | Отображаемые параметры: |  |
| 3.13 | - график мониторируемого давления в дыхательных путях, цифровое значение давления | Наличие |
| 3.14 | - границы тревоги низкого/высокого давления в дыхательных путях | Наличие |
| 3.15 | - мониторируемая концентрация кислорода в графическом и цифровом виде | Наличие |
| 3.16 | - Частота спонтанных дыхательных движений | Наличие |
| 3.17 | - Индикатор тревоги | Наличие |
| 3.18 | - Индикатор заряда батареи | Наличие |
| 3.19 | Два варианта генератора CPAP - одноразовый, многоразовый | Наличие |
| 3.20 | Возможность подключения генератора СPAP к назофарингеальной трубке | Наличие |
| 3.21 | Физический принцип - клапан Бенвенисте | Соответствие |
| 3.22 | Push-функция - кратковременное управляемое повышение CPAP | Наличие |
| 3.23 | Возможность подключения небулайзера непосредственно перед носовыми канюлями | Наличие |
| 3.24 | Увлажнитель дыхательной смеси | Наличие |
| 3.25 | - Автоматический контроль температуры и уровня влажности дыхательной смеси | Наличие |
| 3.26 | - Подогрев дыхательного контура | Наличие |
| 3.27 | - Режим работы увлажнителя | Температура в контуре 35-40 0 С, влажность >33 мг/л |
| 4. Безопасность |  |  |
| 4.1 | Акустические и визуальные клинические и технические тревоги: | Наличие |
| 4.2 | Недостаточное давление кислорода | Наличие |
| 4.3 | Недостаточное давление воздуха | Наличие |
| 4.4 | Высокая концентрация кислорода | Наличие |
| 4.5 | Низкая концентрация кислорода | Наличие |
| 4.6 | Высокое давление в дыхательных путях | Наличие |
| 4.7 | Низкое давление в дыхательных путях | Наличие |
| 4.8 | Утечка из контура | Наличие |
| 4.9 | Апное | Наличие |
| 4.10 | Некорректные установки | Наличие |
| 4.11 | Датчик температуры (не подсоединен, неисправен) | Наличие |
| 4.12 | Нагреватель шланга (не подсоединен, неисправен,) | Наличие |
| 4.13 | Нет воды (недостаточно воды в камере) | Наличие |
| 4.14 | Наконечники датчика температуры (некорректно установлены) | Наличие |
| 4.15 | Неисправность оборудования | Наличие |
| 4.16 | Сигнал пониженной влажности (звуковой сигнал через 10 мин при 29,5ºС и (только в инвазивном режиме) через 60 мин при 34,5ºС) | Наличие |
| 4.17 | Сигнал повышенной влажности (немедленный звуковой сигнал при температуре на дисплее 41ºС, или при температуре в дыхательном контуре превышающей 43ºС) | Наличие |
| 5.Технические характеристики |  |  |
| 5.1 | Электропитание. | сеть 220 VAC, 50 Hz |
| 5.2 | Работа от внутренней батареи | не менее 5 часов |
| 5.3 | Привод | пневматический |
| 5.4 | Давление поставляемых газов | 3,5 - 6 бар. |
| 5.5 | Размеры | 180/232/106 мм |
| 5.6 | Вес не более | 5 кг |
| 6. Комплектация |  |  |
| 6.1 | Блок CPAP для смешивания и подачи газа с графическим монитором: в комплекте: - шланг для подачи сжатого воздуха, 3 м - 1 шт. - шланг для подачи сжатого кислорода, 3 м - 1 шт. - блок питания - инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
| 6.2 | Увлажнитель с подогревом контура пациента и сервоконтролем температуры дыхательной смеси, производства Fisher&Paykel (Н.Зеландия) в комплекте: - Камера увлажнителя (неонатальная), В комплект входит Абсорбционный фильтр для камеры увлажнителя (100 шт.) - 1 шт - Температурный датчик - 1.45м - 1 шт - Кабель гибкого нагревателя для одноразовых контуров - 1 шт - Адаптер 22М/15M- 22М/15M (для взрослых контуров) - 1 шт - Фиксатор кабеля температурного датчика 22 мм - 3 шт./уп. - 1 уп. - Крепление увлажнителя на стойку - 1 шт. | Наличие |
| 6.3 | Аксессуары для nCPAP терапии. Генератор CPAP Medijet, одноразовый, активный. 50° адаптер. С портом небулайзера. Для новорожденных от 380 гр. Дыхательный объем nCPAP от 0 до <20 мл. Низкий уровень шума. Индивидуально стерильно упакованный - 6 шт. Канюля назальная, силиконовая. Размер "micro". Одноразовая. D=3,0 мм - 6 шт.Канюля назальная, силиконовая. Размер "small". Одноразовая. D=3,5 мм - 6 шт. Маска назальная, силиконовая. Размер "medium". Одноразовая.- 6 шт Шапочка для фиксации генератора CPAP, размер "medium". Одноразовая. Окружность головы 26 см. - 2 шт. Шапочка для фиксации генератора CPAP, размер "large". Одноразовая. Окружность головы 28 см. -2 шт . Шапочка для фиксации генератора CPAP, размер "medium". Одноразовая. Окружность головы 30 см. - 4 шт. Шапочка для фиксации генератора CPAP, размер "large". Одноразовая. Окружность головы 33 см. - 4 шт. Контур пациента (адаптер 22) для увлажнителя F&P 850 с одноразовой камерой. Одноразовый.- 6 шт. | Наличие |
| 6.4 | Мобильная стойка для системы CPAP | Наличие |
| 6.5 | Рельс для фиксации блока CPAP на мобильную стойку | 1 шт. |
| 7. | Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке. | На русском языке |
| 8. | Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев |
| 9. | Срок поставки | 2 месяца |

Заказчик:

МУЗ «Центральная городская больница»

Главный врач 								Т.А. Авдосеева

Приложение

| № п/п | Наименование товара, описание. | Ед. изм. | #### Кол-во | Цена за ед., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Система активной СРАР-терапии |  |  |  |  |
| 1.1 | Блок СРАР для смешивания и подачи газа с графическим монитором – Sindi. Работа от батареи и внешнего источника питания. Графический дисплей. Автоматические и пользовательский установки границ тревог. Интегрированный блендер и ротаметр. Крепление на рельс. | Шт. | 1 |  |
| 1.2 | Мобильная стойка с 5-ю колёсами, тормозом | Шт. | 1 |  |
| 1.3 | Рельс для крепления на мобильную стойку (для фиксации Sindi, блендера, ротаметров, манометра) | Шт. | 1 |  |
| 2. Стартовый комплект системы nСРАР с принадлежностями |  |  |  |  |
| 2.1 | Набор аксессуаров для nCPAP терапии | Шт. | 2 |  |
|  | включая: |  | 1 |  |
|  | Генератор CPAP Medijet, одноразовый, активный. 50° адаптер. С портом небулайзера. Для новорожденных от 380 гр. Дыхательный объем nCPAP от 0 до <20 мл. Низкий уровень шума. Индивидуально стерильно упакованный. | Шт. | 1 |  |
|  | Канюля назальная, силиконовая. Размер "micro". Одноразовая. D=3,0 мм | Шт. | 1 |  |
|  | Канюля назальная, силиконовая. Размер "small". Одноразовая. D=3,5 мм | Шт. | 1 |  |
|  | Маска назальная, силиконовая. Размер "medium". Одноразовая. | Шт. | 1 |  |
|  | Шапочка для фиксации генератора CPAP, размер "medium". Одноразовая. Окружность головы 26 см. | Шт. | 1 |  |
|  | Шапочка для фиксации генератора CPAP, размер "large". Одноразовая. Окружность головы 28 см. | Шт. | 1 |  |
|  | Контур пациента (адаптер 22) для увлажнителя F&P 850 с одноразовой камерой. Одноразовый. | Шт. | 1 |  |
| 3. Стартовый комплект системы nСРАР с принадлежностями |  |  |  |  |
| 3.1 | Набор аксессуаров для nCPAP терапии | Шт. | 4 |  |
|  | включая: |  |  |  |
|  | Генератор CPAP Medijet, одноразовый, активный. 50° адаптер. С портом небулайзера. Для новорожденных от 380 гр. Дыхательный объем nCPAP от 0 до <20 мл. Низкий уровень шума. Индивидуально стерильно упакованный. | Шт. | 1 |  |
|  | Канюля назальная, силиконовая. Размер "micro". Одноразовая. D=3,0 мм | Шт. | 1 |  |
|  | Канюля назальная, силиконовая. Размер "small". Одноразовая. D=3,5 мм | Шт. | 1 |  |
|  | Маска назальная, силиконовая. Размер "medium". Одноразовая. | Шт. | 1 |  |
|  | Шапочка для фиксации генератора CPAP, размер "medium". Одноразовая. Окружность головы 30 см. | Шт. | 1 |  |
|  | Шапочка для фиксации генератора CPAP, размер "large". Одноразовая. Окружность головы 33 см. | Шт. | 1 |  |
|  | Контур пациента (адаптер 22) для увлажнителя F&P 850 с одноразовой камерой. Одноразовый. | Шт. | 1 |  |
| 4. Дополнительные принадлежности |  |  |  |  |
| 4.1 | Канюля назальная, силиконовая. Размер "micro". Одноразовая. 10 шт/уп | Шт. | 1 |  |
| 4.2 | Канюля назальная, силиконовая. Размер "small". Одноразовая. 10 шт/уп | Шт. | 2 |  |
| 4.3 | Комплект для соедининия Medijet с аппаратом ИВЛ (адаптер-переходник для Y-коннектора и линия мониторинга давления). Одноразовый. 10 шт/уп. | Шт. | 2 |  |
| 5. Увлажнитель 850 |  |  |  |  |
| 5.1 | Увлажнитель дыхательных смесей модель 850 для аппаратов ИВЛ, в комплекте с принадлежностями | Шт. | 1 |  |
| 5.2 | Камера увлажнителя (неонатальная), В комплект входит Абсорбционный фильтр для камеры увлажнителя (100 шт.) | Шт. | 1 |  |
| 5.3 | Температурный датчик - 1.45м | Шт. | 1 |  |
| 5.4 | Кабель гибкого нагревателя для одноразовых контуров | Шт. | 1 |  |
| 5.5 | Адаптер 22М/15M- 22М/15M (для взрослых контуров) | Шт. | 1 |  |
| 5.6 | Фиксатор кабеля температурного датчика 22 мм - 3 шт./уп. | Шт. | 1 |  |
| 5.7 | Крепление увлажнителя на стойку | Шт. | 1 |  |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ

СИСТЕМЫ НАЗАЛЬНОГО СРАР ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ

З А Я В К А

на участие  в запросе котировок цен на право заключения

муниципального контракта по поставке системы СРАР для новорождённых

для МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки на 4 квартал 2008 г.

(для юридических лиц)

1. Фирменное наименование

2. Сведения об организационно-правовой форме

3. Место нахождения

(область, край, район, город, населенный пункт, улица, дом)

4. Почтовый адрес

5. Номер контактного телефона

Подачей настоящей заявки выражаю своё согласие на участие в запросе котировок цен на право заключения муниципального контракта на поставку системы СРАР для новорождённых для МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки, и обязуюсь заключить  муниципальный  контракт с МУЗ «ЦГБ» на условиях, определенных запросом котировок, объемах и ценах приведенных в настоящей заявке.

Руководитель:

Фамилия

Имя

Отчество

Подпись

М.П.							«____» _________________ 200 __ г.

(число, месяц, год)

Неотъемлемой частью заявки являются следующие документы:

- Опись представленных документов.

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

- Котировочное предложения, включающие предложения о цене контракта.

### АНКЕТА

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: - дата, место и орган регистрации, - учредители, - номер и почтовый адрес ИФНС, - ИНН/КПП, - ОГРН, - ОКПО. |  |
| 3. Юридический адрес участника размещения заказа |  |
| 4. Почтовый адрес участника размещения заказа, телефон, факс |  |
| 5. Банковские реквизиты (информация обо всех открытых счетах) 5.1. Наименование обслуживающего банка 5.2. Расчетный счет 5.3. Корреспондентский счет 5.4. Код БИК |  |

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ СИСТЕМЫ СРАР ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ ДЛЯ МУЗ «ЦГБ» г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ в 4 квартале 2008 г.    № _______

г. Великие Луки               						«   »                 2008 года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Великие Луки, в лице главного врача Т.А. Авдосеевой, действующая на основании Устава, именуемое  в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________________________ в лице ________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт по результатам ______________________________

- 1. Предмет муниципального контракта

1.1.Поставщик обязан поставить, а Заказчик принять и оплатить систему СРАР для новорождённых (далее товар), согласно Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Товар при транспортировке должен находиться в таре и упаковке, которая исключает возможность его порчи или уничтожения при транспортировке любым видом транспорта.

1.3. Товар, поставляемый по муниципальному контракту, должен быть качественным, соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов, социальных норм и правил эксплуатации.

1.4.Поставщик обязан передать Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

2. Цена контракта

2.1.  Цена контракта составляет _______ (____________________________) руб. 00 копеек.

2.2.  Цена контракта является твердой и неизменной на протяжении всего срока его действия.

3. Срок поставки и условия платежей

3.1. Поставка товара осуществляется в соответствии с извещением о проведении запроса котировок.

3.2 Поставщик обязуется обеспечить поставку товара в течение 3 месяцев с момента подписания муниципального контракта в полной комплектности и со всеми документами.

3.3 Оплата за поставленный товар производится в течение 30 дней с момента поставки безналичным способом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Контроль качества товара и техническая документация

4.1. Товар, поставляемый в рамках данного контракта, должен иметь все документы по качеству в соответствии с действующим законодательством:

- Копия действующего сертификата соответствия, заверенная нотариально, или копия, заверенные органом выдавшем сертификат или держателем сертификата.

- Нотариально заверенные копия или копии, заверенные производителем действующих регистрационных удостоверений МЗ РФ на поставляемую медицинскую продукцию.

4.2. Товар, на который документы качества не предоставлены, Покупателем не приходуется и считается не поставленным.

4.3. Поставщик должен поставить вместе с товаром один экземпляр следующих документов:

- товарную накладную (ссылка на контракт обязательна);

- документы качества;

- счёт-фактуру Поставщика с указанием производителя товара, формы выпуска, количество продукции цены за единицы продукции, общей суммы, а также протокол согласования свободных оптовых (отпускных цен) на товар с указанием цены государственного реестра, свободной оптовой (отпускной) цены заказчика – изготовителя за единицу продукции, торговой надбавки оптового звена (включая НДС).

5. Конфиденциальность

5.1. Условия настоящего контракта и приложение к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного контракта и приложения к нему.

6. Патентные права

6.1. Поставщик должен защитить Заказчика от ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также на применение торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием товара или любой его части.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Форс – мажорные обстоятельства

8.1. Поставщик не лишается права на обеспечение выполнения контракта и не несёт ответственности за выплаты неустоек или расторжения контракта в силу его невыполнения, если задержка с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту является результатом форс – мажорных обстоятельств.

8.2. Форс – мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны поставщика, не вызванные его просчетам, небрежностью или носящее непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, революциями, пожарами, наводнениями, эпидемиями, карантинами.

8.3. При возникновении форс – мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведёт поиск альтернативных способов выполнения контракта, независящих от форс – мажорных обстоятельств.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передачи на разрешение в Арбитражный суд по Псковской области.

10. Срок действия

15.1.  Настоящий контракт вступает в силу с «__» _________ 2008 г. и действует до «__» _________ 2008 г. включительно.

11. Прочие условия.

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

11.2. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Заказчика, второй и Поставщика.

12. Банковские реквизиты, адрес места нахождения сторон:

Поставщик:

# Заказчик: МУЗ «ЦГБ» города Великие Луки

Адрес: 182100 Псковская область

г.Великие Луки ул. Больничная д.10.

ИНН 6025001864 КПП 602501001

Отделение по г.Великие Луки и

В-Лукскому р-ну УФК по

Псковской области

(МУЗ «ЦГБ г.Великие Луки»

л/с 03503011142)

ГРКЦ ГУ Банка России по

Псковской обл. г. Псков

Р/сч 40204810800000000028

БИК 045805001

ОКОНХ 91511ОКПО 01941259

За Заказчика:                                                    		   За Поставщика:

Главный врач МУЗ «ЦГБ»

Т.А. Авдосеева

__________________________    		                           ________________________

М.П.                                                               		          М.П.

Приложение №1 к муниципальному контракту №_____

Спецификация на поставку системы СРАР для новорождённых

За Заказчика						За Поставщика:

Главный врач МУЗ «ЦГБ»

Т.А. Авдосеева.

______________________________   		     __________________________

М.П.							М.П.